Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

strona internetowa: www.imim.pl

e-mail: zapytania_ofertowe@imim.pl

znak sprawy: DBZ.261.65.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

szczelinowe dygestorium wolnostojące

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NIP: 6750001857, REGON: 000326374

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego  - 1 szt.

2.  Szczegółowy opis:

wymiary – szerokość - min. 120 cm, max. 130 cm, głębokość - min. 90, max. 96 cm, wysokość - max. 250 cm (z wysuniętą zasuwą komory);

- blat roboczy musi być wykonany z litej ceramiki odpornej na odczynniki chemiczne z podwyższonym obrzeżem, standardowa wysokość blatu 90 cm;

- dygestorium musi być wyposażone w zlew (1 szt.), wykonany z ceramiki, o wymiarach maksymalnie 30x20 cm;

- ściany wewnętrzne dygestorium muszą być wykonane z żywicy fenolitycznej, odpornej na zachlapania;

- w obudowie dygestorium muszą znajdować się 2 niezależne zawory wody;

- w obudowie dygestorium muszą znaleźć się 2 hermetyczne gniazda prądowe (16A~230V, klasyfikacja IP 54);

- dygestorium musi być wyposażone w oświetlenie komory (klasyfikacja IP 66) znajdujące się poza komorą roboczą;

- poniżej komory musi znajdować się szafka (podwójna) wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do przechowywania odczynników chemicznych;

- dygestorium musi być wyposażone w zasuwę komory, przesuwną wzdłuż osi Z, wyłożoną hartowaną szybą, z systemem zapobiegającym nagłemu spadkowi;

- Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodnie z normą PN EN 14175, które:

- posiada podtrzymanie bateryjne w przypadku braku zasilania oraz sygnalizację zaniku napięcia;

- wydaje sygnał optyczny i akustyczny informujący o braku przepływu powietrza;

- posiada cyfrowy wyświetlacz LED ze wskazaniem bieżącego przepływu powietrza;

- Dygestorium musi posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego wentylatora.

- Minimalna gwarancja na dygestorium powinna wynosić 24 miesiące.

- Preferowana kolorystyka dygestorium - w odcieniu szarości.

Po stronie dostawcy jest montaż oraz szkolenie.

III. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI.

- IV. Termin wykonania zamówienia

- Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 42 dni

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, oferta, powinna zostać przygotowana na załączniku nr 1, do oferty proszę o dołączenie opisu parametrów technicznych  lub kartę katalogową oferowanego dygestorium.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zapytania_ofertowe@imim.pl  do dnia 05.01.2023 roku do godziny 12:00.

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | L max |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 90 |
| 2 | Okres gwarancji | 10 |

- Punkty będą liczone według następującego wzoru:

| Nr kryt. | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena gdzie: - Lp liczba punktów - C bad – cena brutto podana w ofercie badanej - C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert |
| 2 | Wzór gwarancja Lp – liczba punktów Lp = Lmax dla Gof > 36 Dla Gof ≤ 36 Gof – okres gwarancji badanej oferty, Gof – min { 36; okres gwarancji w ofercie} Lmax – maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach kryterium, Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy |

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod adresem email: zapytania_ofertowe@imim.pl

- IX. Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Formularz oferty – Załącznik nr 1

Parametry techniczne

XI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

- Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: ............................................................................................................ ADRES: ............................................................................................................................................ TEL./FAX/ E-MAIL ......................................................................................................................... NIP.................................................................... REGON ................................................................. BANK/ NR KONTA .......................................................................................................................

Do: 	Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Cena netto: ……………………………….……………………………………………… PLN

Cena brutto  …………………………………………………………………...…………… PLN,

Cena brutto słownie: …………………………………………………………...……………,

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ................. % tj. .......................................... PLN

Termin realizacji zamówienia wynosi ……………………………………...……...……………,

Okres gwarancji ………………………………………………………………

Typ, model oferowanego dygestorium ……………………………………………………………..

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r.

...................................................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Jednocześnie oświadczam, że:

- wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,

- oświadczam, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- zawarte w zapytaniu ofertowym szczegółowe warunki, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na niżej wymienionych warunkach, oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni,

- posiadam w dacie doręczenia zapytania lub dacie udzielenia zamówienia zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia,

Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r.

...................................................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

Zawarta

pomiędzy:

Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NIP 6750001857, REGON 000326374,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu dr hab. Joanna Wojewoda-Budka

zwanym dalej „Kupującym”

a

………………………...……………………………………………………………..……..……..……………………………..,

z siedzibą: ……………………………..………………………………………………………………….…………………………….…., NIP................................................................ REGON ................................................................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………… PESEL  ………………………………………..………….…………………,

zwanym dalej „Sprzedawcą”,

zwane dalej „Stronami”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż szczelinowego dygestorium wolnostojącego.

- Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy określona jest w ofercie sprzedawcy z dnia …………………………………………………….….., która stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot umowy w Instytucie  Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków w terminie .. dni od daty podpisania umowy.

- Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w ust. 1 w godzinach uzgodnionych z Kupującym.

- Termin dostarczenia i zamontowania przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie kompletnym, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Sprzedającego.

§ 3

- Strony ustalają cenę brutto za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę ……………………………………..….., (słownie: ………………………………………………………………………………………………..….., )

- Cena netto wynosi ……………………………………..….., zł, stawka podatku VAT ……….... %, wartość podatku VAT ……………………………………..….., zł.

- Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i jego dostarczenie i zamontowanie w miejscu wskazanym przez Kupującego. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za transport, ubezpieczenia, cło, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.

4. Ryzyko utraty przedmiotu umowy w czasie transportu spoczywa na Sprzedawcy.

§ 4

- Należność, o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze ………………………………………………………………..…..,

- Sprzedawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust 2 powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2019 poz. 1018)

- W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie spełnia warunków określonych w ust 3 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Kupujący płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Sprzedawcy podstawy do żądania od Kupujący jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5

- Strony ustanawiają odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie i montażu przedmiotu umowy w wysokości 20,00 zł  za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w wysokości 500,00 zł,

      - kara umowna zostanie uregulowana przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty.

- Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty władz państwowych lub administracyjnych, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań  Stron realizowanych w ramach Umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie  30 dni, od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

- W przypadku przekroczenia dostawy o okres co najmniej 30 dni od daty określonej w §2 ust. 1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy naliczając kary określone w § 5 ust 2. lit. c).

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§10

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§11

1. Niniejsza Umowa jest sporządzona w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy, lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez osoby reprezentujące każdą ze Stron albo osoby przez nie upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie wszelkie oświadczenia i informacje składane przez strony na podstawie niniejszej umowy wymagają zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.

| - …………………………………………………………….. | - …………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| - Kupujący | - Sprzedawca |